Метрология стандартизация и сертификация 

Лабораторная работа №3 (LR_3_4) «Измерение напряжения электрических сигналов»

Федеральное агентство связи 

ГОУ ВПО Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики
Кафедра ПДС и М
И.Н. Запасный,   В.И. Сметанин                           
Измерение напряжения электрических сигналов 
методические  указания  к  лабораторной  работе №  3(LR_3_4)
по курсам
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ
МЕТРОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ В

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Новосибирск 

2013 г.
УДК 621.317.725

Запасный И.Н., Сметанин В.И. Измерение частоты и периода электрических сигналов: Методические  указания  к  лабораторной  работе по курсам метрология, стандартизация и сертификация, метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях, метрология и электрорадиоизмерения в

телекоммуникационных системах, метрология и радиоизмерения, метрология, стандартизация и технические измерения // СибГУТИ. – Новосибирск 2013 г. – 22 с. 

 В методических указаниях приведены задания на выполнение лабораторной работы   по разделу «Измерение напряжения электрических сигналов» курса  «Метрология, стандартизация и сертификация», «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях», «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах» «Метрология и радиоизмерения», «Метрология, стандартизация и технические измерения». Предложены экспериментальные задачи для решения в лаборатории и индивидуальные тестовые домашние задания для контроля теоретической подготовки студента к выполнению лабораторной работы. Приведены подробные методические рекомендации по проведению экспериментов и обработке их результатов. Предложены вопросы для самоконтроля самостоятельной работы и рекомендации по оформлению отчета. Выполнение работы способствует закреплению теоретических знаний, развитию навыков работы со средствами измерений, приобретению умений по обработке и оформлению результатов экспериментальных исследований.  
Каф. ПДС и М

Ил., 7   табл.11 

Рецензент:  Н.И. Горлов
ОГЛАВЛЕНИЕ

	1. Цель работы









	4

	2. Программа  лабораторной  работы 






	4

	3. Перечень лабораторного оборудования





	4

	4. Подготовка к работе.




	5

	
4.1. Теоретические основы измерения напряжения
	5

	
4.2. Подготовка протоколов измерения.
	11

	
4.3. Самоконтроль подготовки к лабораторной работе. 


	11

	5. Методические рекомендации по выполнению лабораторной  работы
	12

	5.1. Подготовка стенда к работе







	12

	5.2.Описание лабораторного стенда






	12

	5.3. Ознакомление с расположением моделей отдельных средств

       измерений и других устройств на рабочем столе


 
	14

	5.4. Проверка работоспособности  органов управления моделями

	15

	5.5. Исследование частотных характеристик вольтметров переменного   тока 
	15

	5.6 Измерение параметров напряжения сигнала произвольной формы 
	17

	5.7 Измерение значения коэффициентов амплитуды, формы и усреднения  сигналов различной формы






	19

	6. Требования к отчету








	20

	7. Приложение. 
	21

	     7.1. Основные метрологические характеристики вольтметров
	21

	     7.2. Оформление результатов измерения
	26

	8. Литература










	28


1. Цель работы
1.1. Изучить:

1.1.1 Параметры переменных напряжений и токов;

1.1.2 Методы измерения параметров переменных напряжений и токов; 

1.1.3 Принцип действия, устройство и метрологические характеристики электронных вольтметров;

1.1.4 Особенности измерения напряжения электронными вольтметрами переменного тока;

1.1.5 Источники погрешности при измерении электронными вольтметрами.

1.2. Получить навыки работы с измерительными приборами.

1.3.Приобрести умение обрабатывать и оформлять результаты измерений, выполненных с помощью электронных вольтметров.

2. Программа лабораторной работы
2.1. Изучение основных метрологических характеристик электронных вольтметров.

2.2. Исследование частотных характеристик вольтметров переменного тока 

2.3.  Измерение параметров напряжения сигнала произвольной формы:

·  среднеквадратическое значение;
·  средневыпрямленное значение;
·  пиковое значение;
2.4. Измерение значений коэффициентов амплитуды, формы и усреднения сигналов различной формы.
3. Перечень лабораторного оборудования
3.1. Основное оборудование.

Аналоговые электронные вольтметры переменного тока:

3.1.1 средневыпрямленного значения;

3.1.2 пикового значения;

3.1.3 среднеквадратического значения;

3.2. Вспомогательные приборы.

3.2.1 Генератор сигналов специальной формы (функциональный генератор).

3.2.2 Электронно-лучевой осциллограф.
4. Подготовка к работе
4.1. Теоретические основы  измерения напряжения 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом к данной работе по литературе /1/(с.85-93,95-97,102-112), /2/(с.54-72,100-110), электронному конспекту лекций, методическим указаниям к настоящей лабораторной работе. Ниже приведены сведения, минимально необходимые для выполнения лабораторной работы.
4.1.1. Параметры напряжения сигналов переменного тока

[image: image1.wmf]   

 

 

      оооооооооон

 

U

m+

 

U

m

-

 


Рисунок 4.1



На рисунке 4.1 показана временная диаграмма напряжения сигнала. Для характеристики напряжения сигнала произвольной формы нормативными документами рекомендованы следующие параметры.

1. Пиковое значение напряжения – максимальное значение напряжения сигнала за период  T :
	
[image: image2.wmf]{

}

)

t

(

U

max

U

T

m

=

;
	(4.1)


2. Средневыпрямленное значение напряжения – среднее значение модуля напряжения сигнала за период  T :
	
[image: image3.wmf]ò

=

T

0

в

.

ср

dt

)

t

(

U

T

1

U

;
	(4.2)


3. Среднее значение напряжения – среднее значение напряжения сигнала за период  T :
	
[image: image4.wmf]ò

=

T

0

ср

dt

)

t

(

U

T

1

U

;
	(4.3)


 физический смысл этого параметра – постоянная составляющая напряжения сигнала. В литературе можно встретить его обозначения  U0   и  Uп.с.

4. Среднеквадратическое значение напряжения –  среднеквадратическое значение напряжения сигнала за период  T :
	
[image: image5.wmf]ò

=

T

0

2

dt

)

t

(

U

T

1

U

;
	(4.4)


физический смысл этого параметра – энергетическая характеристика сигнала, используемая при энергетических расчетах. На рисунке и в формулах T – период сигнала или интервал времени измерения.


Если известен спектр сигнала, можно применить формулу: 

	
[image: image6.wmf]å

=

=

n

0

i

2

i

)

t

(

U

U

;
	(4.5)


где Ui – среднеквадратическое значение напряжения  i-ой составляющей спектра сигнала, n – число гармоник сигнала.

4.1.2. Безразмерные параметры сигналов
 Коэффициент амплитуды (пик-фактор) 

	
[image: image7.wmf]U

m

U

a

k

=

;
	(4.6)


    Коэффициент формы




	
[image: image8.wmf]в

.

ср

ф

U

U

k

=

;
	(4.7)

	
	


Таблица 4.1      

	№ п/п
	ka
	kф
	kу
	[image: image49.wmf])

(

t

U

[image: image50.wmf]t

[image: image51.wmf]t

[image: image52.wmf]T

2

U

U

m

ср

t

=

[image: image53.wmf]0

U

~

ср

=

[image: image54.wmf])

t

(

U

~


[image: image9.png]




	1
	1
	1
	1
	

	2
	1
	1
	1
	

	3
	
[image: image10.wmf]2


	
[image: image11.wmf]2

2

p


	
[image: image12.wmf]2

p


	

	4
	
[image: image13.wmf]t

T


	
[image: image14.wmf]t

T


	
[image: image15.wmf]t

T


	

	5
	
[image: image16.wmf]3


	
[image: image17.wmf]3

2


	2
	


Коэффициент усреднения



	
[image: image18.wmf]в

.

ср

m

у

U

U

k

=

;
	(4.8)


Справедливо следующее соотношение:

	kу ( ka ( kф ( 1;
	(4.9)


В таблице 4.1 приведены значения безразмерных параметров сигналов, которые часто встречаются в практической деятельности.
4.1.3. Виды входов вольтметров

Существует два вида входа вольтметра:

(  открытый – вольтметр реагирует на весь сигнал U(t) (постоянную и переменную составляющую);

( закрытый - вольтметр реагирует только на переменную составляющую сигнала 
[image: image19.wmf]ср

U

)

t

(

U

)

t

(

U

~

-

=

;

[image: image55.wmf]Ом

 

159

10

20

10

50

2

1

C

1

X

12

6

C

вв

=

×

×

×

×

=

=

-

p

w

[image: image56.png]



[image: image20.png])

Vorne. Bx.




             
[image: image21.png]——

)

0}

VDTKP.BX





Вольтметр с закрытым входом (рисунок 4.3) отличается от вольтметра с открытым входом (рисунок 4.2) тем, что у него во входной цепи включен разделительный конденсатор, который не пропускает постоянную составляющую сигнала. На рисунке 4.4 показаны временные диаграммы сигнала U(t), и его переменной составляющей
[image: image22.wmf])

t

(

U

~

.


[image: image23]
[image: image57.wmf]Ом

 

159

10

20

10

50

2

1

C

1

X

12

6

C

вв

=

×

×

×

×

=

=

-

p

w

Вольтметр с закрытым входом измеряет параметры только переменной составляющей сигнала 
[image: image24.wmf])

t

(

U

~

. Для определения параметров напряжения переменной составляющей сигнала  
[image: image25.wmf]U

m

~

, 
[image: image26.wmf]U

ср

~

, 
[image: image27.wmf]U

в

ср

~

.

, 
[image: image28.wmf]U

~

нужно в формулы 4.1 ( 4.4 подставить аналитическое выражение переменной составляющей сигнала  
[image: image29.wmf])

t

(

U

~

, которое легко найти, вычтя из сигнала 
[image: image30.wmf])

t

(

U

 среднее значение напряжения Uср :

	
[image: image31.wmf]ср

U

)

t

(

U

)

t

(

U

~

-

=

;
	(4.11)



4.1.4. О градуировке электронных вольтметров
Из изложенного выше следует, что для измерения разных параметров сигнала применяют различные вольтметры, которые реагируют либо на пиковое, либо на средневыпрямленное, либо на среднеквадратическое значения напряжения измеряемого сигнала. Вид измеряемого параметра определяется типом применяемого в вольтметре преобразователя. При измерении пикового значения используют вольтметр с пиковым преобразователем, для измерения средневыпрямленного значения используют вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений, а для среднеквадратического значения используют вольтметр с квадратичным преобразователем. Тем не менее, шкалы большинства электронных вольтметров переменного тока градуируют, как правило, в среднеквадратических значениях напряжения гармонического сигнала (синусоидальной формы). В указанном случае только показания вольтметра с преобразователем среднеквадратического значения равны измеряемому параметру  для любой формы измеряемого сигнала. Показания вольтметров с другими типами преобразователей определяются соотношением:

	UVi = Cгр i ( Ux  ;
	(4.12)


где UVi  – показание соответствующего вольтметра;  Cгр i – градуировочный коэффициент этого вольтметра; Ux – параметр напряжения, на который реагирует этот вольтметр.
В таблице 4.2 приведены значения градуировочных коэффициентов для наиболее распространённых видов градуировки электронных вольтметров.

   1) UV1 = Cгр1 ( U;     2) UV2 = Cгр2 ( Uср.в;       3) UV3 = Cгр3 ( Um ;    4) UV4 = Cгр4 ( Um.

    Для вольтметров с закрытым входом:
   1) UV1 = Cгр1 ( 
[image: image32.wmf]U

~

;   2) UV2 = Cгр2 ( 
[image: image33.wmf]U

в

ср

~

.

;   3) UV3 = Cгр3 ( 
[image: image34.wmf]U

m

~

 ;    4) UV4 = Cгр4 ( 
[image: image35.wmf]U

m

~

. 
Таблица 4.2

	№

п/п
	Тип

преобразователя
	Вольтметр измеряет параметр напряжения сигнала произвольной формы 
	Наиболее часто встречающаяся градуировка
	Градуировочный 

коэффициент Cгр i

	1
	Среднеквадратических

 значений
	Среднеквадратическое 
	В среднеквадратических 

значениях 

гармонического

(синусоидального) 

сигнала 
	1

	2
	Средневыпрямленных значений
	Средневыпрямленное 
	
	
[image: image36.wmf]11

.

1

2

2

»

p



	3
	Пиковых

значений
	Пиковое
	
	
[image: image37.wmf]707

.

0

2

1

»



	4
	
	
	В пиковых 

значениях
	1


Таким образом, чтобы определить значения параметра, который измеряет данный вольтметр, необходимо о нём знать:

1) тип преобразователя;

2) вид градуировки;

3) вид входа;

4.1.5. Методическая погрешность при измерении напряжения
При измерении напряжения вольтметр подключают к исследуемой цепи. Если вольтметр имеет бесконечно большое входное сопротивление, то режим работы исследуемой цепи не нарушается и показание вольтметра будет верно отражать параметры напряжения исследуемой цепи. Реальные вольтметры имеют конечное значение входного сопротивления  ZV , поэтому показание реального вольтметра будет отличаться от идеального. Разница между показаниями реального и идеального вольтметров является методической погрешностью измерения напряжения вольтметром. На рисунке 4.5 приведена эквивалентная схема измерения напряжения реальным вольтметром  V. 
Исследуемая цепь представлена эквивалентным источником с внутренним сопротивлением  Zi  и  ЭДС  Е.

У идеального вольтметра ZV ( ( . В этом случае показание вольтметра равно ЭДС источника  Е.

Показание реального вольтметра  UV  равно падению напряжения на сопротивлении ZV
	
[image: image38.wmf]V

V

i

V

Z

Z

Z

E

U

×

+

=

;
	(4.11)

	Эквивалентная схема
	



[image: image39.png]CHUTHalIa




Zi – комплексное внутреннее сопротивление источника сигнала;

[image: image58.png]SNEKTPOHHLIV BONETMETP

npeent! MaMepeHM B
3

B
e @1
300




ZV – комплексное входное сопротивление вольтметра.

Исследуемая цепь представлена эквивалентным источником с внутренним сопротивлением  Zi  и  ЭДС  Е.

У идеального вольтметра ZV ( ( . В этом случае показание вольтметра равно ЭДС источника  Е.

Показание реального вольтметра  UV  равно падению напряжения на сопротивлении ZV
	
[image: image40.wmf]V

V

i

V

Z

Z

Z

E

U

×

+

=

;
	(4.11)


.

Отсюда можно найти методическую погрешность измерения напряжения:

(E = UV ( E
методическая погрешность может быть как положительной, так и отрицательной, так как  Zi  может носить индуктивный характер, а  ZV – емкостной, поэтому на высокой частоте возможен резонанс и тогда UV > Е.

Относительная погрешность: 


[image: image41.wmf]%

100

×

D

=

E

E

d


4.1.6. Входные параметры вольтметра
[image: image59.png]BNEKTPOMATHATHBIM BONBTMETP



Рассмотрим эквивалентную схему входной цепи вольтметра, показанную на рисунке 4.6.

На рисунке:

СвхV – емкость входной цепи вольтметра;

RV – резистивная составляющая входного сопротивления вольтметра;

Lвх – индуктивность входной цепи вольтметра.

Входную емкость вольтметра указывают без учета емкости соединительных проводников для подключения вольтметра к исследуемому объекту.

С целью уменьшения влияния емкости соединительных проводников и входной емкости вольтметра СвхV в вольтметрах применяют выносные «пробники», в которых помещают входной усилитель с очень высоким входным и малым выходным сопротивлением. 

У рядовых вольтметров СвхV =20 ÷ 100 пФ, с пробником – единицы пикофарад.


При СвхV =20 пФ на частоте 50 МГц  емкостная составляющая входного сопротивления вольтметра составит

.

Отсюда видно, что реактивные элементы входной цепи могут вносить очень большую методическую погрешность измерения. 
4.2. Подготовка протоколов измерения
Заготовить в отчете по лабораторной работе таблицы для записи результатов наблюдений  и результатов их обработки по каждому пункту программы лабораторной работы. Привести в отчете необходимые формулы по обработке результатов измерений и оценке погрешности измерений.
4.3. Самоконтроль подготовки к лабораторной работе

Для самопроверки готовности к выполнению работы сформулировать ответы на следующие вопросы:

· параметры напряжения  сигналов переменного тока: среднее, средневыпрямленное, среднеквадратическое и пиковое значения;
·  устройство, принцип действия и основные характеристики электромеханических вольтметров переменного тока; 
·  устройство, принцип действия и основные характеристики электронных (аналоговых и цифровых) вольтметров переменного тока; 
· структурные схемы аналоговых электронных вольтметров переменного тока;
· основные типы преобразователей, применяемых в электронных аналоговых вольтметрах, их назначение, схемы и графики, поясняющие работу;
· градуировка электронных вольтметров, определение параметров напряжения сигнала по показаниям вольтметра;
· особенности измерения импульсных напряжений;
· источники погрешностей в аналоговых электронных вольтметрах, оценка погрешности измерения напряжения вольтметрами;
· основные достоинства цифровых вольтметров;
· основные метрологические характеристики вольтметров переменного тока;

· какими вольтметрами измеряют среднеквадратическое значение напряжения гармонических сигналов? Какие из них наиболее точны и почему?
· какими вольтметрами измеряют средневыпрямленное значение напряжения электрических сигналов?
· нужно измерить среднее значение напряжения сигнала. Какое средство измерений Вы выберите?
· в каком диапазоне частот могут измерять напряжение гармонических сигналов электронные вольтметры? 
· как зависит погрешность показаний вольтметров различного типа от частоты измеряемого сигнала?
5. Методические рекомендации по выполнению лабораторной  работы

5.1. Подготовка стенда к работе 
Установите на компьютере программу LVRunTimeEng, при необходимости разархивируйте файл LR_3_4 и запустите программу стенда лабораторной работы № 3.4  LR3_4.ехе. На появившемся экране нажмите кнопку «Выполнить». На экране компьютера автоматически появится модель лабораторного стенда с моделями средств измерений и вспомогательных устройств (рис. 5.1). Продумайте свои действия за компьютером. 
5.2.Описание лабораторного стенда

Лабораторный стенд, (рис. 5.1), представляет собой LabVIEW компьютерную модель, отображаемую на экране персонального компьютера. 

На стенде находятся модели: 

электромагнитного (1) и электродинамического (2) вольтметров; 

электронного вольтметра (3) с пиковым преобразователем, проградуированного в средневыпрямленных значениях гармонического напряжения; 

электронных милливольтметров средневыпрямленного (4)  и среднеквадратического (5)  значения;

 электронного осциллографа (6); 

генератора сигналов специальной формы (7). 

[image: image42.png]



Рис. 5.1

При выполнении работы модели средств измерений и вспомогательных устройств служат для решения описанных ниже задач. 

Модели электромагнитного и электродинамического вольтметров (см. раздел 7. Приложение) используют для моделировании процесса прямых измерений среднеквадратического значения напряжения сигнала синусоидальной формы методом непосредственной оценки. На рис. 5.1 показана модель лабораторного стенда на экране компьютера при выполнении работы:

Модели электронных аналоговых милливольтметров средневыпрямленного и среднеквадратического значения (см. Приложение) используют для прямых измерений соответственно средневыпрямленного и среднеквадратического значения напряжения в цепях переменного тока любой формы методом непосредственной оценки. 

Модель электронного осциллографа используют для наблюдения формы сигнала и для измерения параметров сигналов переменного тока произвольной формы. 

Модель генератора сигналов специальной формы используют в качестве источника сигналов синусоидальной, прямоугольной (меандр), треугольной (двухполярной) и пилообразной формы, с плавной регулировкой пикового значения и частоты выходного сигнала 

Схема соединения приборов при выполнении измерений приведена на 

рис. 5.2.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рис.5.2. 

5.3. Ознакомление с расположением моделей отдельных средств

       измерений и других устройств на рабочем столе 

Подготовьте модели к работе: 

− Включите электронные вольтметры с помощью тумблеров «СЕТЬ». 

− Установите на электронных вольтметрах предел измерения 3В.
− Включите генератор сигналов и установите ручку регулятора выходного напряжения в крайнее левое положение (пиковое значение выходного сигнала равно нулю). 

− Установите переключатель рода работы генератора сигналов в положение, соответствующее гармоническому сигналу. 

− Установите частоту сигнала на выходе генератора, равной 20Гц. 

− Включите осциллограф 
5.4. Проверка работоспособности  органов управления моделями 
Опробуйте органы управления моделями и убедитесь в их работоспособности. Для этого установите регулятор напряжения на выходе генератора в среднее положение и наблюдайте форму сигнала на экране осциллографа. Изменяя напряжение, частоту и форму сигнала на выходе генератора, а также диапазон измерений вольтметров, проследите за изменением изображения на экране осциллографа и изменениями показаний вольтметров. 

5.5. Исследование частотных характеристик вольтметров переменного тока 

Используя осциллограф в качестве индикатора формы сигнала и измерителя пикового значения напряжения, исследуйте зависимость показаний электромагнитного и электродинамического вольтметров от частоты исследуемого сигнала в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц (тип образцового электронного вольтметра выберите по таблице 5.1).  Для этого. 

1. Установите на выходе генератора сигналов гармонический сигнал с частотой 20 Гц. 

2. Отрегулируйте напряжение сигнала на выходе генератора так, чтобы показания электродинамического вольтметра соответствовали заданию таблицы 5.1. 

3. Снимите показания вольтметров, запишите в отчет показания вольтметров и частоту исследуемого сигнала. 
4. Выполните измерения в соответствии с п.п. 2-3, оставляя неизменной амплитуду и форму выходного сигнала генератора, последовательно устанавливая частоту сигнала, равной (0,02; 1 ;  3 ; 5 ;  10 ; 20) кГц. 
При выполнении задания тщательно следите за показаниями осциллографа (показание индикатора пикового значения измеряемого сигнала должно оставаться неизменным). В случае изменения пикового значения восстановите его регулятором выходного напряжения генератора сигналов. 
Таблица 5.1
Выбор типа электронного вольтметра, частоты и напряжения  

 к заданию 1, 2

	Вид

параметра
	Последняя цифра номера студенческого билета

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Показание электродинамического вольтметра, В

(для п. 5.5)
	2,5
	2,0
	2,5
	2,0
	2,5
	2,0
	2,0
	2,5
	2,0
	2,5

	Тип образцового электронного милливольтметра

(для п. 5.5)
	Электронный милливольтметр среднеквадратического значения


	Электронный милливольтметр средневыпрямленного значения



	Частота, Гц

(для п. 5.6)
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	90
	80
	70
	60

	Показание электронного пикового вольтметра, В

(для п. 5.6)
	2,5
	1,0
	2,0
	1,5
	1,0
	2,0
	1,5
	2,0
	1,5
	2,5

	Форма сигнала 

(для п. 5.6)
	Син Пил
	Син Тре
	Син Пря
	Син Пил
	Син Тре
	Син Пря
	Син Пил
	Син Тре
	Син Пря
	Син Пил

	 Коэффициент, форма сигнала 

(для п. 5.7)
	Ка Пил
	Кф Тре
	Ка Пря
	Ку Пил
	Ка Тре
	Кф Пря
	Ку Син
	Ка Син
	Кф Син
	Ку Пил


В таблице 5.1 приняты сокращения: форма сигнала «Син» – синусоидальная;  «Пил» –  пилообразная; «Тре» – треугольная; «Пря» - прямоугольная. Коэффициенты: амплитуды Ка; формы Кф; усреднения Ку. 

Приняв показания электронного вольтметра Uэв (заданного в таблице 5.1) за действительное значение напряжения, оцените абсолютную (с и относительную δс систематические погрешности показаний электромагнитного Uэм и электродинамического Uэд вольтметров. Следовательно, абсолютная систематическая погрешность равна: (с(эм)= Uэм ( Uэв ;   (с(эд) = Uэд ( Uэв, а  относительная систематическая погрешность 
[image: image44.wmf]%

100

U

ýâ

c

ñ

×

=

D

d

. Обратите внимание, что систематическая погрешность может быть отрицательной и этот знак нельзя игнорировать, он несет важную информацию для внесения поправок.
Результаты эксперимента и обработки поместить в таблицу 5.2.
Построить графики зависимости показаний вольтметров и погрешностей от частоты с учетом знака погрешностей.

Таблица 5.2

Результаты определения частотных характеристик вольтметров

	Часто

та сигнала, кГц

………
	Показания вольтметров, погрешность, результат

	
	Электронный милливольтметр

………………...значения
	электромагнитный вольтметр 
	электродинамический 

вольтметр 

	
	Показание вольтметра, В


	Показание вольтметра, В


	Систематичес-кая погрешность
	Показание вольтметра, В


	Систематическая погрешность

	
	
	
	абсолютная
	Относи-тельная
	
	абсолютная
	относительная

	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	


5.6 Измерение параметров напряжения сигнала произвольной формы 
Измерить параметры напряжения сигнала произвольной формы:
· Среднеквадратическое значение;
· Средневыпрямленное значение;
·     Пиковое значение.
Измерение каждого из параметров напряжения сигнала произвольной формы возможно только вольтметром с адекватным преобразователем.

При выполнении этого задания, используйте три электронных вольтметра с различными преобразователями: среднеквадратического, средневыпрямленного и пикового значений.
1. Установите на выходе генератора гармоническую форму сигнала с частотой, заданной в таблице 5.1. 

2. Установите заданное значение напряжения выходного сигнала генератора в соответствии с таблицей 5.1. по электронному пиковому вольтметру. Зарисуйте осциллограмму исследуемого сигнала. 

Таблица 5.3
Результаты измерений пикового Um , средневыпрямленного Uср.в и среднеквадратического U значений напряжения для сигналов синусоидальной, треугольной, пилообразной и прямоугольной форм.

	Форма измеряемого сигнала

 на частоте ............
	Вид измеряемого

 параметра
	Тип вольтметра, класс

 точности
	Тип преобразователя
	Вид градуировки
	Градуировочный

 коэффициент
	Показание вольтметра, В
	Предел допускаемой абсолютной погрешности

вольтметра, В
	Значение измеряемого

 параметра В
	Предел допускаемой абсолютной

 погрешности измерения 

параметра, В
	Предел допускаемой 

относительной погрешности 

измерения

 параметра, %
	Результат измерения

 параметра
 в двух формах

Рдов=_______;

Условия измерения            .

	Синусоидальная
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uср.в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Треугольная  или пилообразная или прямоугольная
	Um
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uср.в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Снимите показания вольтметров. Внимание. Показание электронных милливольтметров нужно проверять на предмет «зашкаливания», если на пределе измерения 3В прибор показывает ровно 3В, он может «зашкаливать» (то есть напряжение может быть более 3В) и это НЕ ВИДНО. Для проверки установите предел измерения 10В и определите показание вольтметра, если оно не превышает 3В, то проводите измерение на пределе 3В. 

4. Запишите в  таблицу 5.3 показания вольтметров, сведения о частоте и форме исследуемого сигнала. Укажите в таблицах для каждого вольтметра:
·  тип вольтметра;

·  тип преобразователя;

·  вид градуировки;

·  определенный по метрологическим характеристикам вольтметра (см. раздел 7 Приложение) градуировочный коэффициент.
5. Оставляя неизменной амплитуду (контроль производится цифровым индикатором «амплитуда» на панели осциллографа) и частоту выходного напряжения генератора, выполните измерения согласно п.п. (2 - 4), для другой формы сигнала в соответствии с таблицей 5.1. 

6. Оценку погрешности измерения напряжения вольтметром осуществляют путем отыскания пределов допускаемой погрешности (пред=(Uv по классу точности вольтметра (класс точности указывается на шкале прибора, в паспорте и техническом описании прибора в Приложении). Если значение параметра равно показанию вольтметра (градуировочный коэффициент Cгр равен 1), то предел допускаемой абсолютной погрешности измерения параметра (Uпарам равен пределу допускаемой абсолютной погрешности показания вольтметра (Uv. Если градуировочный коэффициент Cгр не равен 1, то (Uпарам =(Uv/Cгр. Оценку погрешности измерения напряжения и результат измерения каждым вольтметром записать в табл. 5.3. 
  7. Объясните результаты измерений сигналов и их обработку. Поясните, почему показание вольтметра средневыпрямленного значения больше, чем у остальных вольтметров для прямоугольной формы сигнала. Свои соображения отразите в выводе по работе.

5.7. Измерение значения коэффициентов амплитуды, формы и усреднения сигналов различной формы
Измерение значений коэффициентов амплитуды Ка, формы Кф, усреднения Ку можно осуществить косвенным путем согласно выражениям: 

  Ка=Um/U;


Kф=U/Uср.в; 

Kу= Um/Uср.в;

Где Um – пиковое значение, U – среднеквадратическое, Uср.в – средневыпрямленное значения напряжений. 

Таблица 5.4

Результаты измерения параметров Ка,, Кф , Ку сигналов различной формы 
	Форма 
измеряемого сигнала 
с частотой …….
	Коэффициент амплитуды,  

формы или усреднения
	Результат измерения

Рдов=                    ;

Условия измерения                          .              
  

	
	К
	ΔК
	δК , %
	

	Синусоидальная
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Укажите
заданную
форму сигнала
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Использовать измеренные параметры сигналов, помещенные в таблице 5.3, для определения коэффициентов амплитуды, формы и усреднения, в соответствии с вариантом, указанным в таблице 5.1. Результаты обработки поместить в таблицу 5.4. Оценку погрешности измерения параметров Ка , Kф , Kу выполняют по методике оценки погрешности косвенных измерений ( с. 80-82 [1], c.47 [2], с.21-26 [6] ).

6. Требования к отчету
Отчет должен содержать: 

− сведения о цели и порядке выполнения работы;
− сведения о метрологических характеристиках использованных средств измерений;
− схему измерения;
− экспериментальные данные и осциллограммы;
- расчётные формулы для обработки результатов наблюдений и оценки погрешностей;

− примеры расчетов, проводившихся при выполнении соответствующих пунктов задания. При выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления;
− полностью заполненные таблицы отчета (см. табл. 5.2, 5.3 и 5.4), а также примеры расчетов, выполнявшихся при заполнении таблиц; 

− графики зависимости показаний вольтметров различных систем от частоты измеряемого напряжения; 

− анализ полученных данных и вывод по результатам проделанной работы. 
− список использованных источников информации и ссылки на него в тексте работы.

7. Приложение 
 7.1. Основные метрологические характеристики вольтметров

1.Электромагнитный вольтметр


Рис. 7.1.

Модель электромагнитного вольтметра (рис.7.1) служит для измерения среднеквадратического значения напряжения электрического сигнала любой формы.

Ниже приведены некоторые характеристики модели:

- шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических  значениях гармонического сигнала; 

- пределы измерения могут быть выбраны равными 0,3; 1; 3 или 15 В;

в данной работе предел измерения установлен в положение 3 В.

- класс точности обозначен 2.5, следовательно, предел допускаемой приведенной погрешности равен 2,5%;
- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 1 кГц.

2. Электродинамический вольтметр

Модель электродинамического вольтметра (рис.7.2) служит для измерения среднеквадратического значения напряжения электрического сигнала любой формы.

[image: image45.png]BNEKTPOAMHAMUYECKAM BONBTMETP




Рис.7.2

Ниже приведены некоторые характеристики модели:

- шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических значениях гармонического сигнала;

- пределы измерения составляют 3 В или 30 В; в работе №3.4 предел измерения установлен в положение 3 В.

- класс точности обозначен 2.0, следовательно, предел допускаемой приведенной погрешности равен 2,0%;

- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 5 кГц. 

3. Электронный аналоговый милливольтметр

     средневыпрямленного значения

Модель электронного аналогового милливольтметра средневыпрямленного значения (рис.7.3) служит для измерения средневыпрямленного значения напряжения произвольной формы сигнала

Ниже приведены некоторые характеристики модели:

- в режиме измерения переменного напряжения пределы измерения могут выбираться в диапазоне от 1,0 мВ до 300 В;

- шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических  значениях гармонического сигнала, следовательно показание прибора 

Uv=Uср.в*Kф sin = Uср.в *1.11;

- диапазон рабочих частот от 10 Гц до 10 МГц;

- пределы допускаемой приведенной основной погрешности в области частот от 50 Гц до 100 кГц не превышают 1,5 %

[image: image46.png]3NEKTPOHHbLIN MUMNUBONBTMETP 1

Jonorwan norpeumocs

ST 10 M 00 Y
001,30 mA

10He .50 H.. 100 k.. 0 s 2% ATy

0.1 A

S e e
v

ok}




Рис. 7.3.

4. Электронный аналоговый милливольтметр

    среднеквадратического значения

Модель электронного аналогового милливольтметра  среднеквадратического значения (рис.7.4) служит для измерения среднеквадратического значения напряжения сигнала любой формы сигнала.

[image: image47.png]3MNEKTPOHHBIN MUNNUBONBTMETP 2 Jonotan norpeumocTe

5% 10 . 300V

001,30 mA
10 He..50 H.. 100 k.10 MH: w25 1AM

(XYY

K owme 13 10 300 cems

F— 1 |

ve

o)





Рис. 7.4.
Ниже приведены некоторые характеристики модели:

- в режиме измерений переменного напряжения пределы измерения могут выбираться в диапазоне от 1,0 мВ до 300 В;

- диапазон рабочих частот от 10 Гц до 10 МГц;

- шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических значениях гармонического сигнала;

- пределы допускаемой приведенной основной погрешности в области частот от 50 Гц до 100 кГц не превышают 1,5%.

На лицевой панели модели расположены (рисунок 3.4.7):

- кнопка «СЕТЬ» для включения питания;

- световые индикаторы включения питания и установленных пределов «V»  и «mV»;
- шкала отсчетного устройства со стрелочным указателем и с указанием параметра, для которого выполнялась градуировка;

- кнопка калибровки;
- кнопочный переключатель пределов измеряемой величины;

- электрические разъемы для подключения к источнику измеряемого напряжения. 

4. Электронный аналоговый вольтметр

     пикового значения
На рисунке  (рис.7.5) показана лицевая панель прибора, на которой расположены: кнопка включения питания (1); шкала отсчетного устройства (2); 

переключатель пределов измерения (3); переключатель вида измеряемого сигнала (4); входные клеммы (5).

Модель электронного аналогового вольтметра служит для измерения пикового значения напряжения сигнала любой формы.

Ниже приведены некоторые характеристики модели:

- в режиме измерения переменного напряжения пределы измерения могут выбираться в диапазоне от 0,1 В до 300 В;

- шкала отсчетного устройства проградуирована в средневыпрямленных значениях гармонического сигнала, следовательно, показание прибора 

Uv=Um/Kу sin = Um /1.57;

- пределы допускаемой приведенной основной погрешности не превышают 2,5 %

- входное сопротивление более    1 МОм;
- входная емкость менее 10 пФ;
- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 100 кГц.
7.2. Оформление результатов измерения
7.2.1. Промежуточные вычисления выполняют с использованием такого числа значащих цифр, которое необходимо для обеспечения решения задачи с требуемой точностью. Для выполнения данной лабораторной работы достаточно использовать шесть значащих цифр.

7.2.2. Конечные результаты расчетов должны, быть представлены с соблюдением правил округления и обязательным указанием единиц измерения, вычисленной физической величины. 

7.2.3. В тех случаях, когда при расчете оценивают погрешность (неопределенность) результата измерений, он должен быть оформлен в соответствии с нормативным документом ( методическими рекомендациями МИ1317-2004. Согласно им окончательный результат оценки погрешности должен содержать не более двух значащих цифр путем его округления в большую сторону.  Погрешность округления во всех случаях в соответствии с ГОСТ 8.401-80 не должна превышать 5%. 

Критерием для округления конечного результата расчета измеряемой величины (результата измерения) является округленное значение абсолютной погрешности (неопределенности): младший разряд числового значения результата измерения должен быть одинаковым с младшим разрядом округленного значения абсолютной погрешности (неопределенности). Обратите внимание, что при округлении единицы измерения результата измерения и погрешности должны быть одинаковыми.
  Если результат измерения содержит интервальные оценки неопределенности, обязательно указание вероятности, с которой погрешность находится в этом интервале. Кроме того, результат должен включать в себя условия проведения измерения (температура, давление, влажность, число наблюдений, частота, на которой проведены измерения, и т. п.). 

Пример. Измеренное значение напряжения равно 21,71924 В, оценка границ погрешности этого результата равна (0,06156 % с вероятностью 0,95. Измерение проведено в нормальных условиях. Оформить результат в соответствии с нормативными документами. 
1) Вычислим оценку границ абсолютной погрешности измерения  (U=21,71924*0,06156/100=0,0133704В =13,3704мВ. 
2) Округлим оценку абсолютной погрешности измерения, содержащую шесть значащих цифр, до двух значащих цифр: (U=0,014В =14мВ. 
3) Вычислим погрешность округления абсолютной погрешности: (14(13,3704)*100/13,3704 =4,70891%, следовательно, округление в большую сторону верно, так как погрешность округления не превышает 5%. 
4) Округлим измеренное значение напряжения: U=21,719В, так как младший разряд абсолютной погрешности равен 0,001В. 
5) Округлим оценку относительной погрешности измерения, содержащую четыре значащих цифры, до двух значащих цифр: (U=0,062% погрешность округления относительной погрешности не превышает 5%.
 6) Округление оценок абсолютной и относительной погрешностей измерения до одной значащей цифры невозможно, так как погрешность округления в этом случае превышает 5%. 
7) Запишем результат измерения в соответствии с нормативными документами: 

U=21,719 ( 0,014В; (=0,95; условия измерения нормальные; или 

U=21719 ( 14мВ; (=0,95; условия измерения нормальные; или 

U=21,719В ( 0,062%; (=0,95; условия измерения нормальные; или 

U=21719мВ ( 0,062%; (=0,95; условия измерения нормальные.

В случае необходимости выполнения ряда однотипных расчетов приводят расчет только для одного значения, результаты промежуточных вычислений и конечные результаты сводят в таблицу.

8. Литература
1. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. пособие для    вузов/   Б.П. Хромой,   А.В. Кандинов,   А.Л. Сенявский и др. ; Под ред. Б.П. Хромого. – Радио и связь, 1986. – 424 с.

2. Кушнир Ф.В. и др. Измерения в технике связи. Изд. 2-е. – М.: связь, 1976. – 432 с.: ил.
3. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. С.И.Боридько, Н.В.Дементьев, Б.Н.Тихонов, И.А.Ходжаев.-М.: Горячая линия-Телеком,2007.

4. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред. В.И.Нефёдова и А.С.Сигова.-М.: Высшая школа, 2005.
5. Кушнир Ф.В. Электроизмерения: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1983. – 320 с.
6. Горлов Н.И., Запасный И.Н., Сметанин В.И. Оценка инструментальной погрешностей при экспериментальных исследованиях. Методические указания. – Новосибирск: СибГАТИ, 1995. – 27 с.

7. Конспект лекций по курсу метрология стандартизация и сертификация – Новосибирск: СибГУТИ, 2004. Электронный конспект.

8. Запасный И.Н., Сметанин В.И. Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями: Методические  указания  к  лабораторной  работе по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»// СибГУТИ. – Новосибирск,  2009 г. – Электронный конспект лабораторная работы №1 (LR_1_4).

9. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" http://www.rg.ru/2008/07/02/izmereniya-dok.html (дата обращения: 21.05.12).
10. Федеральный закон N 184-ФЗ         "О техническом регулировании" http://base.garant.ru/12129354/1/#100 (дата обращения: 21.05.12)

11. Демидова Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация.  Институт экономики и права Ивана Кушнира.  http://be5.biz/ekonomika/m003/toc.htm (дата обращения: 21.05.12) 

[image: image48.emf]



Um





2





4





1





5





3










































































Электрон-


ный


пиковый


вольтметр


U 





Электрон-ный 


милли-вольтметр


U








Электрон-ный 


милли-вольтметр


Uсв











Генера-тор


сигналов








Осцилло-граф





Электро-динами-ческий вольтметр


        U





Электро-магнит-ный вольтметр


        U





� EMBED Equation.3  ���





t











Рисунок 4.2





Рисунок 4.3





Uср





� EMBED Equation.2  ���              T








t





-Uср





� EMBED Equation.2  ���              T








� EMBED Equation.2  ���








� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Рисунок 4.4








Рисунок 4.5





вх





Рисунок 4.6





� EMBED Equation.3  ���





Форма сигнала




















Рис. .7.5








СибГУТИ     кафедра ПДСиМ

1

_1201100966.unknown

_1201256576.unknown

_1201263472

_1201272730.unknown

_1299549461.unknown

_1416570026.unknown

_1418041709.unknown

_1299846030.unknown

_1201882443

_1223726079.unknown

_1203611666.unknown

_1201272742.unknown

_1201882190.unknown

_1201264670.unknown

_1201264701.unknown

_1201264339.unknown

_1201264391.unknown

_1201256597.unknown

_1201256601.unknown

_1201256646.unknown

_1201256583.unknown

_1201254724

_1201255531.unknown

_1201256563.unknown

_1201255508.unknown

_1201112938.unknown

_1201254203

_1047205822.unknown

_1074467755.unknown

_1201099070.doc
[image: image1.png]



   


      оооооооооон


Um+







Um-












_1074468507.unknown

_1087387124.unknown

_1074468393.unknown

_1047205856.unknown

_1047205873.unknown

_1074467655.unknown

_1047205830.unknown

_1047205768.unknown

_1047205801.unknown

_1047205754.unknown

_990102614.unknown

