ЗАДАНИЕ № 3

Проверить правильность выбора рабочих эталонов при поверке автоматического потенциометра

Исходные данные:

Поверяемое средство измерений – автоматический потенциометр:

– диапазон измерений поверяемого автоматического потенциометра от tн=0°С до tк=400°С;

– предел допускаемой основной погрешности поверяемого автоматического потенциометра γ в процентах от нормирующего значения (диапазона изменений входного сигнала): γ = 0,5.

Рабочие эталоны:

В качестве рабочего эталона (меры напряжения) – потенциометр постоянного тока типа Р4833:

– диапазон измерений (воспроизведения) напряжений от 0 до 111,10 мВ;

– цена младшей декады 0,01 мВ.

– предел	допускаемой	абсолютной	погрешности	измерения (воспроизведения) напряжения

Δмн=5∙10–4(Uн+ U),

где Uн – нормирующее значение Uн=0,1 В;

U – измеряемое напряжение, В.

Стеклянный жидкостный ртутный термометр t класса точности I с ценой деления 0,1 ºС.

| Параметр | НСХ | tн | tк | Δк | ΔТt | tт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность | – | ºС | ºС | мВ | ºС | ºС |
| Значение для варианта № | L | 0 | 400 | 0,008 | ±0,15 | 21 |

Решение:

1.1.	Рассчитаем предел допускаемой абсолютной погрешности меры напряжения – эталонного потенциометра постоянного тока типа Р4833 Δмн в милливольтах по формуле

Δмн=5∙10–4∙(10 + Uк).

Значение Uк, мВ выбрать по ГОСТ Р 8.585-2001 для температуры

tк для заданной НСХ термопары.

Δмн=5∙10–4∙10 + 31,492=0,021 мВ.

1.2.	Рассчитаем погрешность ΔТ, в милливольтах, обусловленную отличием действительной температуры спаев медных и термоэлектродных проводов от температуры термостата tт, по формуле:

ΔТ=ΔТt∙∆E∆t,

где ΔТt - оценка отличия измеренной температуры термостата Ет от действительной температуры спаев медных и термоэлектродных проводов Ес, полученная при аттестации термостата, °С;

∆E∆t=(EtT+1-EtT)/1 - приращение ТЭДС термоэлектродных проводов при изменении температуры на 1°С при температуре tТ, мВ/°С;

EtT-EtT+1 - значения ТЭДС термоэлектродных проводов по ГОСТ Р 8.585-2001 для температур tт и (tт +1), соответственно, мВ. для температуры tт=21°С, EtT=1,355мВ; для температуры tт +1=22°С,  EtT+1=1,421 мВ

ΔТ=0,15∙1,421-1,355=0,01 мВ

1.3.	Рассчитаем	абсолютную погрешность поверки ΔЭ в милливольтах по следующей формуле:

ΔЭ=±1,1∙Δмн2+qмн22+ΔТ2+Δк

где qмн=0,01мВ – цена младшей декады потенциометра постоянного тока типа Р4833.

ΔЭ=±1,1∙0,0212+0,0122+0,012+0,008=0,121 мВ

2.	Расчет допускаемой погрешности поверяемого потенциометра

2.1.	Рассчитаем предел допускаемой абсолютной погрешности Δ поверяемого автоматического потенциометра	в милливольтах по формуле:

Δ=γ∙Uk-UH100,

где Uн и Uк значения ТЭДС в милливольтах по ГОСТ Р 8.585-2001 для температур tн и tк, соответственно.

Δ=0,5∙31,492-0100=0,157

3. Проверка возможности использования средств поверки

3.1 Рассчитаем	соотношение погрешности поверки Δэ и допускаемой погрешности поверяемого прибора Δ.

ΔЭΔ=0,1210,157=0,77

3.2 Так как значение ΔЭΔ>13, указанные средства не могут применяться

для поверки.

ЗАДАНИЕ № 4

Оценить неопределенность калибровки измерительного преобразователя температуры с токовым выходным сигналом при верхнем пределе измерений (преобразования).

Исходные данные:

Калибруемое средство измерений: – аналоговый измерительный преобразователь температуры:

- пределы измерений (преобразования) от tн до tк;

- значение выходного сигнала от Imin до Imax.

Рабочий эталон – измеритель-калибратор температуры:

- предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения входного сигнала Δt,°С;

- предел допускаемой погрешности измерения выходного тока вычисляется по формуле:

Δ=a%ИВ+b,

где a – постоянное число, %;

b – постоянное число, мА;

ИВ – значение измеряемого тока, мА.

| Параметр | tн | tк | Imin | Imax | Δt | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность | ºС | ºС | мА | мА | ºС | % | мА |
| Значение для варианта №4 | 0 | 800 | 0 | 5 | 0,3 | 0,01 | 0,001 |

Рис. 1. Схема калибровки измерительного преобразователя температуры

Решение:

В процессе калибровки определяются погрешности показаний или поправки к показаниям калибруемого средства измерений. Уравнение (модель) измерения при определении (измерении) погрешности:

∆= I +сI – Imin∙СI – t+ct,

где Δ – погрешность калибруемого преобразователя, ºС;

I – измеренное значение выходного тока, мА;

t – значение температуры, воспроизводимое калибратором, ºС;

СI – коэффициент влияния выходного тока преобразователя, ºС/мА;

cI – поправка на погрешность измерения выходного тока, мА;

ct – поправка на погрешность воспроизведения температуры калибратором, ºС.

Вычисление

Калибратор поверен. На основании результатов поверки признано соответствие калибратора установленным в описании типа метрологическим требованиям.

В таких случаях оценка составляющих неопределенности проводится по типу В при допущении о равномерном законе распределения погрешности калибратора в пределах допускаемых значений. При этом поправки к показаниям калибратора  неизвестны и при вычислениях их оценки принимаются равными нулю: ct=0, cI=0.

Оценка неопределенности проводится при верхнем пределе измерений калибруемого измерительного преобразователя.

            - Вычисляем стандартную неопределенность воспроизведения входного сигнала ut.вх, ºС

ut.вх=∆t3=∆t1,73

ut.вх=0,31,73=0,173 ºС.

            - Вычисляем стандартную неопределенность воспроизведения входного сигнала ut.вх, ºС

где a, b –	коэффициенты, указанные в документации калибратора.

∆I=0,01100∙5+0,001=0,0015

3.	Вычисляем 	стандартную	неопределенность	измерения выходного тока uI, мА

uI=∆I3=∆I1,73

uI=0,00151,73=0,00086

4. Вычисляем коэффициент влияния тока СI, ºС/мА (изменение температуры, соответствующее изменению тока на 1 мА)

СI=tк-tн Imах- Imin

СI=800-05-0=160 °С/мА

5.Вычисляем вклад неопределенности измерения тока в суммарную стандартную неопределенность uI∙CI.

uI∙CI=0,00086∙160=0,1337ºС

- Составляем бюджет неопределенностей (таблица 1).

Таблица 1

| Величина | Оценка | Стандартная неопреде- ленность и | Закон распреде- ления | Коэффициенвлияния | Вклад в суммарную стандартную неопреде- ленность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сt | 0 ºC | 0,173 ºС | равномерный | 1 | 0,173 ºС |
| сi | 0 мА | 0,00086 мА | равномерный | 160 °С/мА | 0,1337ºС |
| Δ |  |  |  |  | 0,221 ºС |

- Вычисляем суммарную стандартную неопределенность калибровки uc,

uc=ut.вх2+uI2∙CI2

uc=0,1732+0,000862∙1602=0,221 ºС

8.	Коэффициент охвата.

В бюджете неопределенности две составляющих с равномерным распределением. Суммарное распределение в этом случае является трапецеидальным.

Коэффициент охвата k при уровне доверия 0,95 определяется по таблице 4.3.

Таблица 4.3

| β | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,9 | 1,885 | 1,875 | 1,85 | 1,81 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,66 | 1,65 |

где β=∆t-CI∙∆I=0,3-160∙0,0015=0,06∆t+CI∙∆I=0,3+160∙0,0015=0,54

Для β=0,06, k=1,89; для β=0,54, k=1,75.

9. Вычисляем расширенную неопределенность калибровки Uc с уровнем доверия 0,95.

Для k=1,89:

Uс=kuс=0,221ˑ1,89=0,418

Для k=1,75:

Uс=kuс=0,221ˑ1,75=0,387